## Sheet1
常州纺织服装职业技术学院后勤保障部 医疗器材体外除颤仪(AED)项目采购 询价单
采购人发出询价日期 |  | 2022-12-01 |  |  | 供应商报价日期
采购人全称(公章) |  | 常州纺织服装职业技术学院后勤保障部 |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 常州市武进区滆湖中路53号 |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 孙老师 |  |  | 联系人、联系电话
序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 是否响应所有要求 | 报价 | 质保期 | 供货期
1 | 体外除颤器(AED) （含挂壁箱体、安装、使用培训） | 1.体积、重量大小适中，设备操作提示良好 1.1尺寸不大于: 100mm (高) × 210 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带 。 1.2重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 1.3为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 1.4在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。 1.5提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 2.施救指导详细、显示内容全面 2.1在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 2.2有清晰的语音提示指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。 2.3智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。 2.4提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 | 1 | 台
3.除颤准备时间短，能量可覆盖人群广 3.1除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 3.2能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。 3.3成人最大除颤能量可达360J 3.4支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。 3.5从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒 3.6具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全 4.除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本。 4.1电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率 4.2备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间 4.3一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。 4.4一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次360J放电 4.5低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电 5.设备自检功能完善 5.1自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。
5.2自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态5.3自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 5.4内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低 6.数据存储和导出功能完善 6.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 6.2存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gb，可存储不少于999份自检报告 6.3数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 6.4具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 7.设备可靠性高，经久耐用 7.1抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击. 提供说明书等证明文件。 7.2防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。提供说明书等证明文件。 7.3工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。提供说明书等证明文件。 7.4工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa） 7.5工作湿度范围：满足 5% ～ 90% 非冷凝。 8.★投标产品取得医疗器械注册证批准日期为2019年12月31日之后且上市满一年。
备注 |  | 1.本项目最高限价为2.5万元。 2.采购体外除颤器（AED）的单位资质要求：持有有效的营业执照或事业单位法人证书，必须具有独立法人资格，应具有独立订立合同的能力；提供医疗器械经营许可证，提供产品销售授权书。 3.交货期要求：合同签订3天后,按合同条款将所订购的急救器材交付甲方所指定地点；运输过程中产生的费用全部由乙方负责。 4.合同签订与服务期限：确定中标供应商后，甲乙双方签订采购合同；乙方负责设备的安装、调试，及后期设备使用的相关培训；质保期1年。 5.付款方式和条件：设备安装、调试、验收合格后，乙方向甲方提供发票，甲方按学校签票流程办理，首付95%货款，余款5%一年后无质量问题付清。 6.质量保证：乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物发霉、损坏和损失均由乙方承担。 7.验收：产品到达甲方指定地点后当日，甲、乙双方共同进行验收；乙方安装调试完工后由双方共同进行测试验收；产品验收标准: 产品外形、包装完好；产品符合合同要求及标准。 8.技术咨询人：侯老师，联系方式：15106125858 |  |  | 总报价：人民币
报价截止日期 |  | 2022年12月5日下午15：00
以上为采购人填写 |  |  |  |  | 以上为供货商填写
备注：
1、请在询价单虚线右方填写响应采购人服务、货物参数的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章（报价单打印必须完整）。 2、附上单位资质证明材料复印件（包括企业法人营业执照等），复印件加盖单位公章。 3、以上材料装文件袋密封后盖上骑缝章。于2022年12月5日下午15:00前送至后勤保障部（35-218室）。联系人：孙老师 13813554626。 4、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、供货期短优先的顺序排列选择成交供应商。 5、若对询价过程有异议，请在三天内以书面形式向后勤部采购监督工作小组反映。联系电话：0519-86336178。
感谢您对我院工作的支持！